福立GC——9790色谱仪基本操作方法

（TCD检测器  填充柱  恒温分析）

仪器运行前请仔细阅读《安装使用说明书》，本操作方法仅供参考

一.  开机

(1) 首先检查仪器主机后的载气是否换成氢气。将气体净化器上的氢气阀门置“ON”。

(2) 逆时针方向打开氢气钢瓶阀门（1～2圈），调节减压器使其低压表指示在0.2～0.25Mpa。（或顺时针关闭氢气发生器排气阀，打开氢气发生器电源开关，待氢气压力上升至0.3 Mpa以上）。

(3) 调节主机载气Ι稳流阀和载气Π稳流阀, 使对应分析通道柱前压力Ι和Π为规定值。

(4) 打开色谱仪主机电源开关，待仪器自检通过后，即可进行“色谱分析操作参数”设置。

(5) ★设置柱箱（COL）温度: 按 柱箱 ——数字——输入 键（“数字”根据不同样品要求由色谱分析操作参数确定）

★设置保护温度(Maxim)：按 数字——输入  键。“数字”低于色谱柱最高使用温度20℃。

(6) ★设置热导（TCD）温度: 按 热导 ——数字 —— 输入  键。

★设置保护温度(Maxim):按 数字——输入  键。设置值高于热导温度30℃。

(7) 设置注样器（INJ）温度: 按 注样器 ——数字 —— 输入 键。设置保护温度(Maxim): 按 数字——输入  键。设置值高于注样器温度30℃。

(8) 连续按动 “参数” 键。 直至显示屏第一行出现“ TCD”字符。

★设置TCD检测器信号输出极性（polarity）:当使用注样器（前I）按 0——输入  键。当使用注样器（后II）按 1——输入  键。

★设置TCD检测器工作电流(current): 按 数字 ——输入  键。

（数字  取  0～120mA  根据不同样品要求由色谱分析操作参数确定）。

(9) 分别按下 柱箱 ——显示 、热导 —— 显示 、进样器 ——显示  键。当三处显示的温度接近设置值时，即可进行后续操作。

(10) 按下色谱仪控制面板上TCD电源开关，随即按一下复位键。

(11) 打开电脑,，进入"在线工作站"界面，选择“通道”，设置好相关参数，并置于“查看基线”状态。调节主机控制面板上TCD调零钮，使调零灯亮，点击零点校正使基线处于零点。空走基线，直至基线平直。可以注入试样进行分析。

二. 关机

(1) 将TCD检测器工作电流(current)设置为"0"。

(2) 按色谱仪控制面板上TCD电源开关，务必使之处于“关”。

(3) 关闭检测器加热电源: 按  热导----显示----清除 键。

(4) 设置柱箱温度近室温值。

(4) 关闭色谱仪，电脑,打印机电源。

(5) 温度降到近室温后，顺时针关闭氢气钢瓶阀门，逆时针方向减压器。（或逆时针方向打开氢气发生器排气阀，随即关闭氢气发生器电源开关）。

三. 补充说明

(1) 色谱仪未通气(氢气)严禁按下TCD电源开关和设置TCD检测器电流。

(2) 色谱柱未通气体柱箱不准加温，柱箱温度不准超过色谱柱最高使用温度(    公司配套色谱柱的最高使用温度低于   ℃)。

(3) 若配置氢气发生器应及时补充蒸馏水。

(4) 保持净化器内净化材料纯净、干燥, 定期作干燥活化处理。更换净化器内材料不准带压操作。

(5) 经常于开机前更换注样器密封垫。

(6) 进样时应排尽微量进样器内气泡，分析完毕及时用溶剂清洗微量进样器

温州市安莱科学仪器有限公司

电话：0577-88327518  81805586

www.alkxyq.any2000.com